化学化工学院实验室实验家具及通风系统等项目

技术要求和相关说明

实验室实验家具相关技术参数和要求

一、实验家具技术要求

1. 实验台整体为全钢落地式结构，实验台承重不小于900kg/m²。

2. 外形尺寸：长、宽、高误差≤3mm；邻边垂直度：台面对角线1000mm以内的允许误差值≤3mm.，2000 mm以内的允许误差值≤4mm，3000mm以内的允许误差值≤5mm，地角平稳性：≤2mm；

3. 投标货物中的钢制产品工艺要求：钢部件表面必须经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，喷涂材料选用阿克苏环氧树脂粉末喷塑。喷涂厚度为≥60μm。符合国标标准。平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，钻孔位置最低要求由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。

4. 实验室钢制家具力学性能要求

4.1 实验室钢制家具力学性能应符合：落地式底柜柜体荷重性能检测：≥900公斤；落地式底柜柜体集中荷重性能检测：≥90公斤；框架式底座框架荷重性能检测：≥270公斤；门片及合页荷重性能检测：≥90公斤；抽屉开启荷重性能检测：≥68公斤，抽屉开关5万次；底柜层板荷重性能检测：≥ 90公斤/平方。各种配件安装应严密，平整、端正牢固，结合处应无崩茬或松动。金属配件应作除锈和防腐处理。

4.2 实验室钢制家具平整度≤0.2mm；翘曲度：面板、正视面对角线长度700，1400mm以上的允许误差值≤3.0mm；邻边垂直度：对角线1000mm以内的允许误差值≤3mm.，2000 mm以内的允许误差值≤4mm，3000mm以内的允许误差值≤5mm，底脚角平稳性：≤1mm，要求水平、稳固。

5.实验台、通风柜、试剂柜、钢瓶柜等实验室家具在设计、制造、安装及实际使用过程中应充分考虑到机械伤害、触电危险、挤压伤害等安全隐患。

6.清洁：所有产品表面完工交货时不得有胶渍，污点及划痕。

7.其他要求：所有钢板采用优质冷轧钢板(建议品牌：宝钢、武钢、鞍钢，或质量不低于上述品牌的产品）, 钢板基本厚度需达到≥1.0mm 。

- 实验家具材质说明

- 全钢通风柜

1.1 柜体：全钢结构，通风柜柜体由高质量冷轧钢板(建议品牌：宝钢、武钢、鞍钢，或质量不低于上述品牌的产品）组成，钢板基本厚度需达到≥1.0mm，结构加强件厚度需达到1.5mm厚，双层框架支持，结构坚固。

1.2 视窗：选用优质钢化玻璃，厚度≥5mm，承受能力强，能够轻松上下移动，可以清楚地看到通风柜内部工作区域，视窗的关闭有橡胶缓冲装置；同时能很好地防火，保障操作人员安全。

传动方式：通风柜视窗传动方式为同步带，保证了视窗升降的平稳同时达到最佳防腐效果，皮带芯内含7道钢丝保证皮带承重力远高于配重重量。

1.3 通风柜内部材料为抗倍特板材内衬，为抗酸碱腐蚀、阻燃。三段式导流设计，内衬材料表面光滑，所有的内部连接装置都隐藏布置，没有外露的螺钉。

1.4 扰流板：扰流板和内衬材料要求一致，其引导通风柜气体排除柜外，扰流板支架由非金属材料构成。

1.5 通风柜内部工作区的采用日光灯照明，安装在通风柜外部，用钢化玻璃与柜体内部隔离；

1.6 排气出口：排气出口为矩形或圆形。

1.7 台面：采用实验室专用优质陶瓷台面（建议品牌：榕德、陶克、鹿虎,或质量不低于上述品牌的产品），耐酸、碱，耐刮磨，耐高温，经久耐用，无需维护，安全环保。

1.8、下柜体与实验台柜体制作要求相同。每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计，除有特别说明者外，每台通风柜配置两只双开门款式底柜单元。

注：通风柜内进水考克安装于侧板上，下水采用排水管，台面上不设水杯，保持台面平整。

2. 边台、水槽台

2.1 台面：采用实验室专用优质理化板台面(建议品牌：富美家、威盛亚、希玛，或质量不低于上述品牌的产品），耐酸、碱，耐刮磨，经久耐用，无需维护，安全环保。

2.2 柜体：全钢结构，柜体由高质量冷轧钢板(建议品牌：宝钢、武钢、鞍钢，或质量不低于上述品牌的产品）组成，钢板基本厚度需达到≥1.0mm，结构加强件厚度需达到1.5mm厚，双层框架支持，结构坚固；表面采用阿克苏环氧树脂粉末喷涂，耐酸碱腐蚀。

2.3 面板、门板、层板：选用1.0mm厚冷轧钢板(建议品牌：宝钢、武钢、鞍钢，或质量不低于上述品牌的产品）为基材，采用一体折弯等工艺加工制作，保证边缘光滑不伤手。层板底部设有加强筋，防止层板变形同时加强层板的承重性能，确保人员使用安全。表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经阿克苏环氧树脂粉末静电喷涂，后经高温烘烤制作而成，具有防腐、防水、防火、防蛀等性能。

2.4 框架：采用60mm×40mm×2.0mm钢管制作而成，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经阿克苏环氧树脂粉末静电喷涂，后经高温烘烤制作而成。

2.5 试剂架： 采用钢玻结构，立柱采用1.5mm厚冷轧钢板(建议品牌：宝钢、武钢、鞍钢，或质量不低于上述品牌的产品）加工制作，立柱加工成型为100*40*1.5mm，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，以阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂，可配置多种功能型设施，如电源插座等。层板采用10mm优质钢化玻璃，护拦采用不锈钢圆形条型护拦，层板可根据需要自由调节高度。

3. 全钢试剂柜（带排风）

3.1 门板、侧板、背板、隔板、顶板：选用1.0mm厚冷轧钢板(建议品牌：宝钢、武钢、鞍钢，或质量不低于上述品牌的产品）为基材，采用一体折弯等工艺加工制作，保证边缘光滑不伤手。层板底部设有加强筋，防止层板变形同时加强层板的承重性能，确保人员使用安全。

3.2 框架：采用60mm×40mm×2.0mm钢管制作而成，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经阿克苏环氧树脂粉末静电喷涂，后经高温烘烤制作而成。

3.3 喷涂：金属钢板部分采用酸洗、磷化处理、以阿克苏环氧树脂粉末静电喷涂，表面光滑，无气泡。

3.4 抽气口：柜体须于顶部开设有管径约150mm的抽气口，并预留法兰接口；

3.5 通风口：于柜体或门板适当位置开设有百叶通风口，以利柜内空气流通；

4. 气瓶柜

4.1 柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板(建议品牌：宝钢、武钢、鞍钢，或质量不低于上述品牌的产品），表面经酸洗磷化后以阿克苏环氧树脂静电粉沫喷涂。表面涂层坚固耐用，耐冲压，耐腐蚀，整洁美观，不易燃、防潮不变形。

4.2 固定装置：采用半圆形固定座配合尼龙带固定，防止气瓶倾倒，确保实验人员人身安全

4.3 PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流通。

4.4 拉手：采用一体成型式槽拉手或C型不锈钢拉手，整体美观；亦可根据用户需求设计制作。

4.5 铰链：采用实验室专用优质铰链，开启角度110°至175°，无噪音，不回弹，强度高，不折断。

4.6 踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。

4.7 安全等级：具有防爆合格证，同时耐90分钟防火。

5. 通用配件（适用于以上各类装备的相应部位）

5.1 地脚：采用优质不锈钢与高强尼龙组合地脚，具有防滑减震和高低可调功能，可调高度10～30mm，承重≥500kg/㎡，并配有承重螺母和尼龙垫，具有防酸、碱腐蚀，承重力强等特点。

5.2 滑轨：采用阻尼实验室专用优质三节静音滑轨(建议品牌：DTC、海福乐、海蒂诗，或质量不低于上述品牌的产品），抽送轻滑无噪音，强度高，长期负重不变形，承托能力好，抗变形型能力高。

5.3 铰链：采用专用模具成型合金铰链，防腐蚀，无噪音，不回弹，强度好，不折断，使用寿命长等特点，承重50KG不变型。（建议品牌：DTC、海福乐、海蒂诗，或质量不低于上述品牌的产品）。

5.4 拉手：采用一字型暗拉手或C型不锈钢拉手，模具成型，外形美观，设计人性化，抗酸碱，耐腐蚀。

5.5 水龙头：三口白色水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口鹅颈部分360度旋转，便于多用途使用，出水口为PVC材质，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。其开关活门一律为精密陶瓷铸造，管体部分采用无铅铜管制作，表面经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。龙头可耐水压在18KGF/C㎡（250PSI），活门可转动60万次以上。（建议品牌：台雄、科恩、博朗，或质量不低于上述品牌的产品）

5.6 化验水槽：采用PP水槽，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，防静电。（建议品牌：台雄、科恩、博朗，或质量不低于上述品牌的产品）

5.7 插座：实验室专用插座采用五孔多功能插座，外形尺寸为60mm*60mm，分为250V/10A、250V/16A 380V/16A多功能三防（防腐、防尘、防水）插座，支架采用梯型钢制模具线盒，与插座配套使用。（建议品牌：正泰、施耐德、公牛，或质量不低于上述品牌的产品）

5.8 滴水架：采用PP材质，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥；整体美观实用。（建议品牌：台雄、科恩、博朗，或质量不低于上述品牌的产品）

5.9 台式洗眼器：铜质主体，表面环氧树脂粉末喷涂处理，耐酸碱腐蚀、耐高温，防紫外线辐射；PP材质防尘盖，使用时由水压自动冲开；水流锁定开关带控制水阀和止逆阀，使水流开启和水流锁定一次完成；喷水呈雾状扩散式且力度适中，快速彻底清洗眼球；（建议品牌：台雄、科恩、博朗，或质量不低于上述品牌的产品）

6. 紧急喷淋

6.1 品牌：建议品牌：台雄、科恩、博朗，或质量不低于上述品牌的产品

6.2 材质：不锈钢

6.3 款式：壁挂式

6.4 冲淋器：SUS304不锈钢；用于冲洗全身；冲淋开关球阀能在1秒内快速启动。在标准水压下，15分钟内，冲淋喷头流量均可达到75.7升/分钟。

7.原子吸收罩(建议品牌：台雄、科恩、博朗，或质量不低于上述品牌的产品)

7.1固定风罩应为吊顶安装型。

7.2材质：采用厚1.2 mm及以上SUS304不锈钢材质制作。

7.3于罩口上方直管段处须预留法兰接口。

7.4除有特殊说明者外，现场排风管道应提供适当尺寸的安装接口以连接抽气罩安装基座抽风口。

7.5抽风口管径应配合风量设计，须保证管内风速≦6米/每秒。

三、质保、售后服务及安装调试等要求：

（一）、实验台安装

（1）安装：

1. 实验家具在生产制作前应现场实测，制作尺寸与现场实际的偏差均不大于5mm，尤其嵌入家具包括两边靠墙家具必须以现场实际（包括可能墙面不勾方）既有留置洞口尺寸为准。

2. 实验家具运输、安装、就位施工必须有经甲方认可的成品保护方案。施工产生的废料、垃圾做到工完场清。

（2）验收：

1.在安装过程中，供方应按工序进行自检；安装完毕应对实验台的外观及使用性能做统一检查。安装各工序接受建设方、监理方检查、验收。

2.工程结束由采购方安排对货物的外观及功能进行验收，供方需派代表参加。

（3）安装施工安全与成品保护：

1.施工安全

（1） 施工前指定项目负责人负责协调工程全过程的各项工作。负责人按要求参加工程例会、相关协调会。

（2）施工人员服从现场管理，按相关操作规程实施作业，安全施工。

（3）施工现场成品及辅助材料应码放整齐、平稳，文明施工。

2.成品保护：在安装过程中应采取防护措施，做好成品保护。

（二）、产品监制

在产品生产期间，中标人严格按照招投标及国家规范和技术标准要求组织生产。招标人有权到生产厂进行生产监制，在生产监制期间，生产商有责任提供有关产品（包括各种数据）的详细中文资料。但招标人监制并不解除生产商对所有产品在生产质量上应负的全部责任。

（三）、产品的防护、包装及运输

中标人应对产品的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安装直至交付前的各项安全措施。

（四）、施工期限：全部工期在合同签订后40天内完工交付使用。

（五）、质    保

提供3年或以上免费质量保修及售后服务承诺，质保期自双方在验收单上签字之日算起。质保期内，如产品有质量问题，投标人应主动及时免费上门保修、调换；终生上门维修（质保期满后只收取材料费）。

实验室通风系统相关技术参数和要求

### 1. PP离心风机

1.1具体配置和详细参数，参照详细设计图纸和设备参数清单。

1.2实验室风机的选择需满足排风量、风压的要求。

1.3风机选用优质耐酸碱腐蚀的PP离心风机，风机性能曲线优良，满足风量、风压要求。风机其整体应为耐酸碱PP材质制作，其叶轮为翼型离心式，风机效率75%以上；风机全压效率与静压效率比值需小于10﹪内。

1.4所有的风机全部安装在楼顶，实验室的排风必须实现高空排放,风机的外部排风口应设置在主导风的下风向，应有防雨、防雷设计，但不应影响气体直接向上空排放。

1.5风机结构紧凑、噪声低、耐腐蚀、耐高温、强度高、使用寿命长；运行效率高、高效区平坦、性能稳定可靠，风速、风量稳定；

1.6风机马达为专用马达，配置电机防水、防尘、使用寿命长；

1.7每台风机可独立操作及运行；

1.8风机配置消声器，并具有耐腐蚀作用，采用软接头柔软连接，并对风机采取减震措施；

1.9风机的选择应考虑楼顶承重要求。

1.10其风机安装后运转噪音距离1M处需小于65 dBa。

1.11风机底座采用钢架焊接成形制作，电机安装采用可调节式固定。

1.12成品保护：搬运和吊装的绳索不能捆绑在机壳和轴承的吊环上，与机壳边接触的绳索，在接触处应垫好柔软的材料，防止磨损机壳及绳索被切断；风机安装后，不应承受其他机件或管道的重量。

### 2  排风风管技术要求（采用PP材质）

2.1室内风管及室外排风管采用防腐PP材质管道。所有风管对接连接口均为PP材料对接。软连接采用塑料软胶材料，并且有阻燃性及防腐蚀性的功能，能有效减缓风机运行时所引起的风管振动。消声器采用阻抗型消声器，其安装后运转噪音距离1m处需小于65 dBa。

2.2所有水平或垂直的风管，必须设置必要的支、吊或托架，其构造形式由安装单位在保证牢固、可靠的原则下根据现场情况选定，详见《国标风管支吊架》03K132，管架与楼板之间采用膨胀螺栓固定。风管和设备都应配置相应的支吊架和减震器，保证系统运行时不产生震动，确保实验室内的噪音满足要求（小于65分贝）；风管支架安装间距不超过2米。

2.3风管上的可拆卸接口不得设置在墙体或楼板内。

2.4安装调节阀、蝶阀（防腐材料制作而成）等调节配件时，必须注意将操作手柄配置在便于操作的位置，调节阀安装时气流方向应正确，保证阀板转动灵活，连接风管不变形，安装时最好设有单独的支吊架。

2.6支托吊架的安装：吊架的吊铁采用角钢或槽钢制成；斜撑的材料为角钢；吊杆采用圆钢；扁铁用来制作抱箍。支架、托吊架制作完毕后，应进行除锈，刷一遍防锈漆。风管的吊点应根据吊架的形式设置，采用膨胀螺栓法。

风管和配件板材厚度要求（mm）

| 圆 形 风 管 |  | 矩 形 风 管 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风管直径D（mm） | 板材厚度（mm） | 风管大边b（mm） | 板材厚度（mm） |
| D≤200 | 3 | b≤200 | 3 |
| 200＜D≤400 | 3.5 | 200＜b≤400 | 3.5 |
| 400＜D≤800 | 4.0 | 400＜b≤800 | 4.0 |
| 800＜D≤1250 | 6 | 800＜b≤1250 | 6 |
| ― | ― | 1250＜b≤2000 | 8 |

2.7风管试验及检测

风管必须通过进行工艺性的检测或验证，其强度和严密性要求应符合下列规定：

风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂。

圆形风管的允许漏风量应符合以下规定

低压系统风管           QL≤0.1056P0.65

中压系统风管           QM≤0.0352P0.65

高压系统风管           QH≤0.0117 P0.65

QL、QM：系统风管在相应工作压力下，单位面积风管单位时间内的允许漏风量[m3/（h.m2）〕。

排风、低温送风系统按中压系统风管计算。

风管系统安装后，进行严密性试验，合格后进行下道工序。风管系统严密性试验以主、干管为主。本工程风管系统采用正压漏风检测法进行检测。

2.8漏风检测方法：漏风检测装置采用风管式，其检测装置采用孔板做计量元件；漏风量测试装置的风机，其风压和风量应选择分别大于被测定系统或备的规定试验及最大允许漏风量的1.2倍。

漏风测试装置试验压力的调节，可采用调整风机转速的方法，也可采用控制节流装置开度的方法。漏风量值必须在系统经调整后，保持稳定的条件下测得。

风管式漏风量测试装置由风机、连接风管、测压仪器、整流栅、节流器和标准孔板等组成。

漏风量测定值为规定试验压力下的实测值，特殊条件下也可用相近或大于规定压力下的测试代替，其漏风量可按下式换算：Q0=Q（P0/P）0.65 ，其中P0—规定试验压力500Pa，Q0—规定试验压力下的漏风量，P—风管工作压力Pa，Q—工作压力下的漏风量。

风管及风管软连接应全部采用能耐酸碱的材料，风管应耐酸碱、防腐蚀及抗氧化。

### 3. 变频器

3.1、功率因数：0.95以上。

3.2频率分辨率：模拟量输入---最大输出频率的±0.4%以内；数字量输入---设定频率的±0.01%以内。

3.3效率：额定电流和额定电压条件下97.5%以上。

3.4掉电跨越：变频器在满负载条件下主电源掉电跨越能力为15毫秒，控制逻辑电为2秒。在电源恢复以后，变频器可以重新启动恢复运行。用户可以编程选择以下一种方式自动重启动:用飞速启动决定电机速度；检测电机端电压确定电机速度；利用上一次的输出频率；

3.5保护功能  变频器有以下标准内置保护功能：①欠压保护；②过压保护；③过流保护；④过温保护；⑤接地保护；

3.6谐波控制  变频器含有标准的内置输入直流母线电抗器以减小谐波，提高功率因数。

3.7过载能力  变频器可以提供额定电流150％的间隙过载能力1分钟，额定电流200％的间隙过载能力3秒钟。软件过电流限制可在额定电流的20％至160％间编程。

3.8开放性能接受BA系统发送的0～10V或4～20mA的模拟控制指令。

- 通风控制系统技术要求

### 4.1 定风量控制系统

排风系统风量恒定（通过调整变频器频率，使系统满足使用工况），每台通风机可通过柜上控制面板调整电动阀开度，以满足通风柜面风速要求（0.5m/s）。

4.2主要参数：

1）、通风柜出风口直径为250mm。

2）、通风柜正常运行时，可保证其表面风速0.3~0.75m/s（具体测量方法为：通风柜运行时，将风柜拉门调节至通风柜工作台面400mm高度，平均选择 9个测量点进行测量，其测量结果取平均值即为通风柜表面风速）。

3）、表面风速平均性：在调节门全开，表面平均风速不小于 0.5m/s（100fpm）情况下，任一点表面风速量测点，测得风速值均需介于0.5m/s±20%范围内。

4）、导流板安装位置与角度需均匀，无死角，以确保不同比重之气体均能有效排除。

4.3主要技术指标：

1）、确保通风柜(通风房)对实验中有害物质的防护，安全的面风速控制，控制面风速0.5m/s，面风速偏差≤±15％。